附件1：NJTECH2018-HZ043项目需求

包一  总有机碳分析仪（1台，允许进口）

一、功能要求：

1、TOC测量的动态范围宽，测量准确度高。

2、具有多种测量模式，包括 TOC(TC-IC)和NPOC。

3、在对高盐废水和卤水进行检测时，盐类对仪器不产生损坏，测量结果不受溶液中盐类的影响。

4、在处理高难度的TOC样品（如纤维素和卤水）时，无需增加维护工作，无需额外停机维护。

二、技术指标要求：

1、仪器全自动运行，仪器同时具有“差减法”和“加和法”两种方法测量总有机碳含量。

2、仪器反应器模块，用于将有机物氧化成CO2。

★3、仪器配备可靠的NDIR检测技术，可以准确测量样品氧化后的二氧化碳含量。

★4、TOC检测范围：0.05-50000ppm，检测限不高于50ppb。

5、仪器配备样品处理模块。

6、仪器配备气体控制模块，控制载气和吹扫气的流量。

7、仪器提供无机碳（IC）测量所需的酸剂。

8、仪器提供各测量范围的校准方法。

9、仪器操作软件支持最新的Windows 7或8或10系统，同时具备实验数据收集及处理功能，支持多种方式导出数据。

三、基本配置要求：

1、总有机碳分析仪1套及相关配件。

2、气体控制模块1套。

四、其他要求：

1、供货期：合同签订后3个月内完成安装、调试、验收等工作。

2、质保期：1年。在保质期内如出现仪器运行不正常，供货方将无偿提供服务。人为因素除外。

3、售后服务：卖方终身提供免费的应用咨询及技术帮助。如仪器设备出现问题，卖方要在24小时内响应，提供电话指导、远程诊断、故障排除等服务，并保证能在48小时内上门维修。

包二  光谱电化学测试系统（1套，允许进口）

一、功能要求：

可进行电化学反应过程中的紫外可见光谱的吸收、透射或反射测试，光源、光谱仪和电化学测量装置最好集成到一个主机箱里。

二、技术指标要求：

1、恒电位/恒电流仪

★1.1、操作模式：双恒电位仪、恒电位仪、恒电流仪。

1.2、直流电位范围：±4 V。

1.3、电流范围：±1nA - ±10mA (8级)。

1.4、最大测量电流：±40 mA。

1.5、电位范围：±100mV，±1V（2级）。

1.6、施加电位分辨率：1mV。

1.7、测量电流分辨率：电流范围的0.025%。

1.8、最小电流分辨率：1 pA。

1.9、施加电流分辨率：0.1%电流输出范围。

1.10、测量电位分辨率：0.012%电位范围。

1.11、电位精度：±0.2%。

1.12、电流精度：≤0.5 %电流范围（100nA-10mA）。

2、光谱仪

2.1、检测器：线性硅CCD阵列。

2.2、像素：优于2048。

2.3、像素大小：优于14 μm *200 μm。

2.4、像素景深：~62500电子。

2.5、波长范围：200–900 nm。

★2.6、光学分辨率：~0.3-10.0 nm FWHM。

2.7、信噪比：250:1 (全新信号)。

2.8、模/数分辨率：16位。

2.9、暗噪声：50 RMS。

2.10、动态范围：8.5*107。

2.11、积分时间：1 ms -65 s。

2.12、杂散光：≤0.05% @600 nm; <0.10% @ 435 nm。

3、光源

★3.1、波长范围：215-400 nm (氘灯); 360-2500 nm(卤钨灯)。

3.2、稳定性：~1.0% 30分钟预热后峰到峰（4小时）。

3.3、稳定输出时间：10 minutes (氘灯); 1 minute(卤钨灯)。

3.4、点火延迟：<2.0 seconds (冷启动时时间更久)。

3.5、灯泡寿命：>1000 小时 @ 240 nm。

4、软件

4.1、快门灯控制（自动暗和参比）。

4.2、在任何时候实时显示收集的光谱数据。

4.3、光谱测量可以显示电化学反应过程的计数、吸收、透射或反射性能。

4.4、特定波长下的光谱与电化学曲线绘图（如电位吸收谱图、计时吸收谱图及其衍生谱图）。

4.5、3D绘图。

三、基本配置要求：

1、紫外可见光谱电化学测试主机（含软件）1套。

2、透射实验组件1套。

3、反射实验测试池1个。

4、透光ITO屏幕打印电极20个。

5、透光PEDOT屏幕打印电极75个。

6、屏幕打印碳电极75个。

四、其他要求：

1、供货期：合同签订后3个月内完成安装、调试、验收等工作。

2、质保期：整机质保1年，质保期从验收合格后当日起计算。

3、售后服务：卖方终身提供免费的应用咨询及技术帮助。如仪器设备出现问题，卖方要在24小时内响应，提供电话指导、远程诊断、故障排除等服务，并保证能在48小时内上门维修。