附件1：NJTECH2018-HZ027项目需求

设备一、半导体器件分析仪（允许进口，1套）

一、功能要求：

支持高精度IV测量。需采用Windows 做操作系统，方便用户自动化测试编程。有自带的操作软件，方便提供多种应用，为晶体管如TFT等器件表征提供更直观的、面向任务的新方法，同时可控制半导体参数、阻抗分析仪和LCR表，组成单次连接多次测量的测试系统，以预留未来增加扩展实时连续的电容测试能力。

二、技术指标要求：

1、最大可用插槽数目：10。

★2、最大吸收电流：4.2 A。

3、电压范围：±100 V。

4、电流范围：±100 mA。

★5、电压测量分辨率：0.5 uV。

★6、电流测量分辨率：1fA。

三、基本配置要求：

1. 半导体器件分析仪主机1台。

2. 中功率模块3套。

3. 高分辨率模块1套。

四、其他要求：

1、无论采购文件是否提及，供应商所递交的响应文件中所有内容均应是真实有效的；供应商所提供的产品或者服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、计量器具生产许可证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等），否则将视为不合格供应商，其响应文件无效。同时，由于供货商违反国家相关强制性规定给采购人造成的损失由供货商承担。

2、供货期：合同签订后3个月内完成安装、调试、验收等工作。

3、质保期：质保3年，质保期从验收合格后当日起计算。质保期结束前，须对货物进行一次免费的全面校正和维护保养，并保证性能达到货物出厂标准。

4、售后服务：卖方终身提供免费的应用咨询及技术帮助。如仪器设备出现问题，卖方要在4小时内响应，提供电话指导、远程诊断、故障排除等服务，并保证能在48小时内上门维修。

5、技术培训：仪器到货后按照合同内容进行安装调试指导，同时在安装调试期间，公司技术人员在现场对用户员工，提供免费技术培训，保证用户能熟练使用该系统。

6、验收方式：按货物技术指标及配件清单逐一验收。

设备二、太阳能电池量子效率测试系统（允许进口，1套）

一、功能要求：

1、具备测试太阳能电池和各种光电材料、器件的光谱响应/IPCE/量子效率功能，集成光电、光电化学、电化学测试等多种功能。具有EQE外量子和IQE内量子效率测试功能。能够满足所有种类的太阳电池及光电器件的光谱响应测试。

2、设备为一体化设计，交钥匙工程，AC交流测试模式。

3、具备上下左右四种探测光照射方式，多功能载台。配置钙钛矿电池，薄膜电池，及染料敏化等样品夹具。

4、标准探测器的标准数据朔源于NIST（美国国家标准局）。数据通讯可通过LAN或WiFi进行。

5、可扩展为光解水制氢测试系统，可扩展为MAPPING测试。

二、技术指标要求：

★1、系统光谱仪可测量范围：200-3000nm（3光栅单色仪）。

2、系统定标范围：200-1800 nm。

3、光源光谱范围（钨丝灯）：330-2500nm。

★4、系统测试结果的可重复性：优于0.15% 。

5、系统测量精度：优于0.2% （在信号满刻度的情况下）。

6、测试面积0.1 mm-160 mm。

★7、系统测量准确度：

With Si detector：

330< λ <350 nm 优于1.3%；

350< λ <400 nm 优于1.0%；

400< λ <430 nm 优于0.8%；

430< λ <950 nm 优于0.7%；

950< λ <1000 nm 优于2.0%；

1000< λ <1050 nm 优于2.5%；

1050< λ <1100 nm 优于3.5%。

With InGaAs Detector：

900< λ <1640 nm 优于1.0%；

1650< λ <1800 nm 优于5.0%。

三、基本配置要求：

1、光源

1.1、卤钨灯光源150 W左右，300 nm-2500 nm；光强连续可调，光可直接输出，同时具备光纤输出功能。

1.2、光学稳定度≦0.15%。

1.3、电源稳定度≦0.1%。

1.4、带电动快门。

2、单色仪

2.1、波长最优分辨率：优于（包括）0.01 nm（with 1200 g/mm光栅）。

2.2、波长精度：0.005 nm（with 1200g/mm光栅）。

2.3、杂散光：< 10-5。

2.4、狭缝：计算机控制调节电动狭缝2套六位电动滤光轮1套。

3、标准探测器

3.1、Si探测器光谱校准范围：200－1100 nm。

3.2、InGaAs探测器光谱校准范围：800-1800 nm。

4、AC交流数据采集模块

4.1、调制频率：4 Hz-3.7 kHz。

4.2、灵敏度：2 nV-1 V。

4.3、频率范围：1mHz～102 kHz DC。

5、内量子模块

5.1、透射率测试模块。

5.2、反射率测试模块。

5.3、内量子测试模块。

6、特殊定制部分

6.1、IPCE通过光纤引入手套箱，配合手套箱使用。

6.2、样品测试箱20*20*20cm左右。

7、测量样品载台

7.1、任意变换放置姿态，实现入射光相对与样品由上至下，由下至上，水平入射等多种入射方式。

7.2、样品电极接触的信号导出，如探针，鳄鱼夹，极板等多种方式组成，样品可采用负压吸附装载，可适合各种有照光面与背光面电极的样品。

7.3、标准探测器与样品之间的切换，具备标准探测器与样品之间自动切换。

8、量子效率／光谱响应测试软件

8.1、终身免费升级。

8.2、自动扫描、电动狭缝、光栅更换、滤光轮控制、数据采集。

8.3、光谱校准、曲线绘制、数据分析、数据保存、打印报告。

四、其他要求：

1、无论采购文件是否提及，供应商所递交的响应文件中所有内容均应是真实有效的；供应商所提供的产品或者服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、计量器具生产许可证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等），否则将视为不合格供应商，其响应文件无效。同时，由于供货商违反国家相关强制性规定给采购人造成的损失由供货商承担。

2、供货期：合同签订后1个月内完成安装、调试、验收等工作。

3、质保期：质保1年，质保期从验收合格后当日起计算。质保期结束前，须对货物进行一次免费的全面校正和维护保养，并保证性能达到货物出厂标准。

4、售后服务：卖方终身提供免费的应用咨询及技术帮助。如仪器设备出现问题，卖方要在4小时内响应，提供电话指导、远程诊断、故障排除等服务，并保证能在48小时内上门维修。

5、技术培训：仪器到货后按照合同内容进行安装调试指导，同时在安装调试期间，公司技术人员在现场对用户员工，提供免费技术培训，保证用户能熟练使用该系统。

6、验收方式：按货物技术指标及配件清单逐一验收。